국  문  규  격  서

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	품 명 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
41115406	9027.80.2090	UV-Vis Absorbance Microplate Reader	1 system	1

I. End-User's Use (용도)

1. 흡광마이크로플레이트리더는 1nm의 간격으로 임의의 파장을 적당히 선택할 수 있는 Grating Monochromator를 이용하는 Monochromator 측정방식이다.

2. 흡광마이크로플레이트리더는 가시광선 뿐만 아니라 자외선도 이용하여 핵산 시료를 측정할 수 있다.

3. 흡광마이크로플레이트리더는 큐벳(Cuvette)과 마이크로플레이트를 하나의 시스템에서 측정할 수 있는 장치이다.

4. 흡광마이크로플레이트리더는 온도조절기능, 소프트웨어와 함께 제공되며, 가시광선 영역에서 흡광을 측정할 수 있는 장치이다.

5. 흡광마이크로플레이트리더는 마이크로플레이트 측정을 위해 8채널 측정 시스템(Detection system, 8개 광시스템과, 각기 8개의 검출기 & 참고 검출기로 구성)을 이용하며, 큐벳 측정을 위해 1채널 측정 시스템이 추가되어 매우 빠르게 측정이 가능하며, 또한 매우 정확한 데이터를 제공한다.

6. 소프트웨어는 장치의 컨트롤 및 결과 분석을 동시에 진행할 수 있는 매우 유용한 소프트웨어이다.

II. Configuration of Goods (장비의 구성)

1. 흡광마이크로플레이트리더	1set

2. Analysis software                                                                                    4copy

3. Data control System(Option)	1set

III. Performance and Specification (성능 및 규격)

1. 흡광마이크로플레이트리더 & Analysis software

1) 측정광학기술

(1) 마이크로플레이트(Microplate) & 큐벳 – 흡광(Absorbance)

2) 광학 성능

(1) 측정법 : Optical Density(OD) 또는 % Transmitnce

(2) 측정모드 : Endpoint, Kinetic & Spectral scanning Measurement

(3) 사용가능한 Labware : 96-well & 384-well microplate, cuvettes, test tubes

(4) 광원 : Xenon Flash Lamp (5 watts)

(5) 검출기(Photodetectors)

① 마이크로플레이트 : Silicon Photodiode

(6) 파장범위 : 190 to 1000 nm

(7) 파장선택기술 : Monochromator Type, 1nm 간격으로 임의 선택

(8) 파장 bandwidth : 2nm

(9) 파장 정확성(Accuracy)  : ± 1.0nm across wavelength range

(10) 파장 반복성(Repeatibility)  : ± 0.2 nm across all optical channels

(11) 측정범위 : 0 to 4.0 OD

(12) 측정해상력 : 0.001 OD

(13) 측정범위 정확성 (190-1000nm)

마이크로플레이트 : < ±0.006 OD ±1.0%, 0-3.0 OD

큐벳 : < ±0.005 OD ±1.0%, 0-3.0 OD

3) 온도조절

(1) 온도범위 : 실온에서 5℃ 이상부터 45℃

(2) 온도 유지성 : 37℃에서 ±0.5℃

4) AUTOMIX 교반(Shaking) 가능

5) 측정시간

(1) 마이크로플레이트

① Endpoint 측정방식의 측정시간 - 표준측정방식

- 96 wells을 이용하여 단파장 측정시 9초

- 384 wells을 이용하여 단파장 측정시 29초

② Endpoint 측정방식의 측정시간 - 스피드측정방식(Speed read)

- 96 wells을 이용하여 단파장 측정시 5초

- 384 wells을 이용하여 단파장 측정시 16초

(2) 큐벳

① Endpoint 측정방식의 측정시간 : 1 초(단파장 측정)

② Kinetic 측정방식의 측정시간 : 2초(단파장, 최소측정간격)

6) 소프트웨어 - 장치 컨트롤, 데이터 수집 및 디스플레이, Plate mapping, 다양한 계산식 이용, 데이터 처리 및 그래프 도식화 등을 동시에 한 소프트웨어에서 가능,

2. 주변 부속품

1) 데이터 수집 및 분석 컴퓨터 장치(Option)

D. 비고

1. 장치는 제조사 인증된 공급자에 의해 설치 및 교육을 진행한다.

2. 장치 설치, 이상 유무 확인한 날로부터 1년간 무상 보증한다.

3. 인증된 국내 전문가의 기기 설치와 작동법 교육은 계약대상자의 부담으로 한다.

4. 납품 시 정품 및 AS 관계를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

5. 납품 후 장비 규격을 확인을 위해 장비 시험운영을 할 수 있어야 하고 시험운영 결과 규격에

미달된 다고 판단될 시 입찰참가업체는 계약을 포기하고 설치한 모든 물품을 철거 및 회수해야

하며 그 비용은 “입찰참가업체”의 부담으로 한다.

6. 동등 또는 그 이상의 규격을 가진 제품이어야 한다.