구매(국문) 규격서

( H.S.K. NO )	아이템 번호	품 명	단 위	수 량
8419.39-0000	4110480301	분무건조장치시스템(Spray Dryer System)	Set	1
가. 특 징 1. 짧은 시간에 시료를 건조하므로 시료에 고온의 부하가 걸리지 않아야 함 2. 액상 시료가 미세한 분말 형태로 제작되므로 추가 공정과정(농축, 분쇄 등)이 필요 없어야 함 3. 시료의 고형분이 그램 단위의 소량이라도 건조 가능하여야 함 4. 장비의 분해, 세정, 조립이 간단하여야 함 나. 구 성 1. 본체 및 유리 부속품 (주장비) 1 세트 2. Air compressor 1 세트 다. 사 양 1. Spray dryer * 형 식 : 2방향 노즐형 (노즐구경 내경 0.4 mm 이상) * 건조 용량 : 최대 약 1,000 ml/h 이상 * 온도 범위 : 40 ～ 220 ℃ * 온도 정밀도 : ± 2 ℃ 이하 * 건조 공기량 범위 : 0 ～ 0.75 m3/min. * 분무 공기 압력 범위 : 20 ～ 250 kPa ( 0.2 ～ 2.5 kg/cm2 ) * 펌프량 범위 : 100 ～ 1,700 mL/h * 시료 교반 분당 회전수 : 50 ～ 1,500 rpm * 용 량 : 50 mL ～ 2L (water) * 안전 장치 : 증발관보호커버, 누전·과전류차단기, 과승방지기, 정전시 수동복귀, 자가 진단기능(온도이상, 풍량이상, 히터단선, 송액압력이상) * 분무 공기 라인 세척기능 : 인터벌 타이머에 의한 자동화 * 포함 기능 : 분무공기라인 밸브 ON-OFF 스위치 * 레코더 출력 단자 : 0〜10 mV(입구온도, 출구온도, 건조공기유량 * 히 터 : 2 KW 또는 동등이상 * 유량 펌프 : 튜브 펌프 * 분무용 공기 펌프 : 분무용 에어 컴프레셔(옵션) * 증발관 · 사이클론부 :: 육안 확인 가능 유리 재질 * 분체 회수 용기 : 육안 확인 가능 유리 재질 * 시료 교반기 : DC Brushless 서보모터 출력 6W, 코발트 마그네트 * 흡입 블로어 : 정류자 블로어, Max. 0.75 m3/min 유량가변식 * 분무 공기 압력 : 294 kPa (3kg/cm2), 최소 유량 25L/min. 또는 동등이상 * 사용환경온도범위 : 5 ~ 35℃ * 인터벌타이머 : OFF 또는 1〜20분 (자동 간헐시간) * 전원입력·정격전원 : : 21A, 4.2kVA · AC200V 단상 50/60Hz 또는 동등이상

( H.S.K. NO )	아이템 번호	품 명	단 위	수 량
8419.39-0000		분무건조장치시스템(Spray Dryer System)	Set	1
2. Air Compressor * 마력(hp) : 1.5 또는 동등이상 * 소비전력(Watts/Amps) : 960/5.7 또는 동등이상 * 연속작동압력(Mpa) : 0.62 또는 동등이상 * 생산량 F.A.D (I/min) : 240 또는 동등이상 * 회전수 RPM : 1,760 또는 동등이상 * 실린더수 : 4 또는 동등이상 * 소음(dB/1.5m) : 60 이하 라. 비 고 1. 설치 및 기기운영 교육은 사용자의 장소에서 기기에 대해 교육을 받은 공급자에 의해 실시한다. 2. 설치 및 성능 검사 후 1년을 품질보증 기간으로 한다.